苏州大学文正学院普通物理实验设备采购招标文件

2017.4.25

# 一、总则

(一)招标内容：苏州大学文正学院普通物理实验设备采购。

(二)质量要求：所供产品、材料及安装、测试等工作的质量要符合有关的国际标准及中国国家标准和规范。

(三)所供产品，须负责安装调试，一般要求生产厂家或其授权单位提供完全免费保修三年以上（详见各设备技术参数中具体要求），终身服务。维修响应时间不超过4小时，当场不能修复的，应提供备件。并提供售后服务商的相关证明。

(四)招标文件的约束力：投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 投标报价

(一)投标人根据招标人提供的各标段设备清单报价，投标人在投标过程中错算漏算责任自负。

(二)报价汇总表要求详细列明设备名称、规格、型号、数量、产地、厂家、单价。

(三)如果单价和总价有出入，以单价为准。

(四)报价及结算的币种为人民币。

(五)采取分段投标的，请核准每一项单价及总价。

# 三、投标文件

(一)投标文件应包括的内容：

1．投标函

2．投标报价表（含设备清单及单价）

3．详细配置及分项报价清单

4．法人证书或授权委托书（委托书须原件）

5．企业资质证明文件（含营业执照、税务登记证、有关资质证明等）

6．销售业绩

7．所供主要产品的详细技术指标

8．技术规格偏离表

9．售后服务承诺

10．注明交付使用日期

(二)投标文件分为正本和副本，正本必须用不可擦的墨水书写和打印，副本可以复印，正、副本都应装订成册，并在封面注明“正本”、“副本”字样。如果它们之间有任何差异，以正本为准。

(三)投标文件注释：投标文件所有外文缩写须标明中文注释。

(四)投标文件装订、密封和递交：

1．投标文件按以上顺序装订，正本和所有副本均须密封，封袋上应写明招标单位名称、设备采购名称、投标单位名称，并注明参加投标标段，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。对未密封或提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

2．投标文件递交

投标人须按照招标公告中规定的截止时间和注明的地址提交投标文件。

四、开标、评标

招标人将组织评标小组按招标公告中规定的时间和地点进行开标。

本次招标采用综合评分法，总分为100分，得分高者为中标单位。评标具体内容及分值如下：

| 分项 | 仪器 | 技术参数、说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数35分 | 太阳能电池基本特性测定仪 | 光具座材质，标尺长50.0cm左右，分度值≤1mm，燕尾形凸形导轨结构 | 2分 |
|  |  | 滑块二块，燕尾形凹滑块结构，是否氧化处理 | 2分 |
|  |  | 光源功率40W射灯形结构 | 2分 |
|  |  | 带探测器数字式光功率计，量程是否为大于0--200u和0--2mW的二档 | 2分 |
|  |  | 遮光板1块(黑盒用)，最大功率≥2.20mW，太阳能填充因子0.40左右 | 2分 |
|  | 音频信号光纤传输实验仪 | 电源输入为220V，50Hz | 2分 |
|  |  | 频率调节范围≥100Hz-10KHz 连续调节，10KHz-20KHz 连续调节 幅度调节范围0V－3V（峰－峰值）连续调节 | 2分 |
|  |  | 光功率计：量程≥0－200.0uW，分辨率≥0.1uW | 2分 |
|  |  | LED驱动电流≤100mA | 2分 |
|  |  | 光纤的损耗≤20dB/Km | 2分 |
|  | 显微密立根油滴仪 | 平均相对误差：<2% | 2分 |
|  |  | 极板电压：DC 0～700V可调，可分档，极性可切换，平衡电压：DC 80～700V可调 | 2分 |
|  |  | 提升电压：自动匹配，为平衡电压的40％-60％ | 1分 |
|  |  | 操作按键：轻触式长寿命开关，寿命≥100万次 | 2分 |
|  |  | 同屏显示数字电压表： 0～999V 1V 同屏显示数字计时器： 0～99.99秒 0.01秒 | 2分 |
|  |  | 同屏显示电子格线分度值：电子方式产生，总高度2mm(平行极板间距：5.00mm) , 两种刻度规格可切换，分别用于密立根和布朗运动实验：A板：0.25mm/格，B板：0.04mm/格 | 2分 |
|  |  | 电视显微镜：放大倍数应可调，是否与高级面阵CCD一体化设计 | 2分 |
|  |  | CCD参数应高于于:灵敏度：0.01Lx；分辨率：600电视线；576×768象素 | 2分 |
| 综合性能情况15分 |  | 1.所投产品性能参数符合招标文件中技术条款要求的得6分，优于招标文件中技术条款要求情况的（评标小组认为超出指标有意义的），每处加1分。 | 10分 |
|  |  | 2．根据所投产品的品牌影响力、市场占有率（同行业为主）、现有用户的反馈情况、售后服务等综合评定。 | 5分 |
| 价格分35分 |  | 1．评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分35分。 2．其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分 | 35分 |
| 综合商务15分 |  | 1．质保期（4分）。基本质保期要求3年，满足3年的得1分，每增加1年加1分。 | 4分 |
|  |  | 2．投标人综合实力（3分）。根据投标人的注册资本、公司成立年限与员工数、投标人的资质与证书等综合评定。 | 3分 |
|  |  | 3．财务状况（1分） | 1分 |
|  |  | 4．标书质量（2分）。根据投标文件的规范性、完整性等综合评定。 | 2分 |
|  |  | 5．其他优惠措施（3分）。根据是否提供招标文件要求范围以外，评标委员会认可的具体而实在的优惠措施等综合评定。 | 3分 |
|  |  | 6．售后服务（2分）。根据投标人在苏州及周边地区有无服务网点及其数量、服务响应时间等综合评定。 | 2分 |

五、无效标：有下列情况之一者为无效标

（一）投标文件未按规定标志、密封盖章；

（二）标书未加盖单位公章；

（三）授权委托书无投标单位公章、法人代表人的印鉴或签字或非原件；

（四）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写，字迹模糊无法辨认；

（五）逾期送达的投标文件。

六、定标：

（一）评标小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准确定中标人。

（二）中标人名单将在苏州大学文正学院网站进行为期三个工作日的公示。公示结束后，招标人将向中标人发出中标通知书。

（三）对落标的投标人，招标人不作落标解释。

七、签订合同和付款方式

(一)签订合同

1．中标结果公示结束且无异议的，中标人应在10个工作日内按招标文件、投标文件及相关承诺拟定合同，经招标人确认后签订。

2．中标人在中标公示结束后20个工作日内未完成合同签订的，或只选做中标项目一部分的，均作为违约处理（有特殊原因且经招标人同意者除外），中标人须向招标人交纳违约金（违约金按成交金额的5％计算）。

(二)付款方式

合同生效，设备到货安装调试完毕并验收合格后，支付实际结算金额的95%，余款在验收合格半年后无息付清。

八、其他

投标人不得向有关人员施加影响或窃取与评标有关的资料情报，否则招标人有权取消其投标和中标的资格。

九、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池基本特性测定仪 | 1.光具座:铝合金制，标尺长80.0cm左右，燕尾形凸形导轨结构。 2．滑块二块:燕尾形凹滑块结构，铝合金制。 3．光源:功率40W射灯形结构。 4．带探测器数字式光功率计:量程有200uW和2mW二档，液晶显示。 5. 质保3年。 | 10 |
| 2 | 音频信号光纤传输实验仪 | 1．音频信号发生器 调节范围20Hz-20KHz 2．信号发生器输出幅度 0－3V 3．LED驱动电流 ≤100mA 4. 质保3年。 | 10 |
| 3 | 显微密立根油滴仪 | 1.应采用CCD镜头对油滴放大成像； 2.显示屏应集油滴显示、电压显示、时间显示、数据处理以及实验结果显示为一体。 3.应采用电子分划板刻度，测试中刻度稳定。 4.显示屏上可自由调整、标注了油滴计时起止位置和距离，以保证油滴达到匀速运动的实验前提。 5.应可升级成微机型，可直接在计算机上观测油滴、记录并处理数据、打印实验报告。 6.应采用大屏幕8英寸显示器，便于观察微小油滴。 7. 质保3年。 | 10 |

十、采购设备详细技术参数

（一）太阳能电池基本特性测定仪

| 太阳能电池基本特性测定仪 | 应能完成LED电光特性的测定；LED直流偏流与最大不失真调制幅度的关系测量；音频信号光纤传输系统幅频特性的测量以及语音信号的传输实验。 主要技术指标： 1、光具座 ：铝制黑氧化，燕尾结构，分度值1mm，长度80.0cm 2、滑块：二块，燕尾结构，铝合金制 3、光源：功率40W射灯结构 4、数字式光功率计:量程有200uW和2mW二档.三位半液晶显示 5、遮光板1块(黑盒用)，最大功率≥2.20mW，太阳能填充因子0.40左右 |
| --- | --- |

（二）音频信号光纤传输实验仪

| 音频信号光纤传输实验仪 | 1、电源输入为220V，50Hz 2、频率调节范围≥100Hz-10KHz 连续调节，10KHz-20KHz 连续调节 3、幅度调节范围0V－3V（峰－峰值）连续调节 4、光功率计：量程≥0－200.0uW，分辨率≥0.1uW 5、LED驱动电流≤100mA 6、光纤的损耗≤20dB/Km |
| --- | --- |

（三）显微密立根油滴仪

| 显微密立根油滴仪 | 不低于以下配置： 1、平均相对误差：≤2% 2、极板电压：DC 0～700V可调，可分档，极性可切换，平衡电压：DC 80～700V可调 3、提升电压：自动匹配，为平衡电压的40％-60％ 4、操作按键：轻触式长寿命开关，寿命≥100万次 5、同屏显示数字电压表： 0～999V 1V 6、同屏显示数字计时器： 0～99.99秒 0.01秒 7、同屏显示电子格线分度值：电子方式产生，总高度2mm(平行极板间距：5.00mm) , 两种刻度规格可切换，分别用于密立根和布朗运动实验：A板：0.25mm/格，B板：0.04mm/格 8、电视显微镜：放大倍数应可调，是否与高级面阵CCD一体化设计 CCD参数应高于于:灵敏度：0.01Lx；分辨率：600电视线；576×768象素 |
| --- | --- |

十一、技术要求：

（一）投标人须负责采购文件中设备的安装、调试与连接，采购单位不再另行支付费用。

（二）投标产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按询价通知书约定的技术要求和规范。

（三）投标产品是全新的、未使用过的、原包装未拆封、包装箱体无涂改的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（四）投标产品必须明确具体的规格及参数，且必须达到上述的技术指标，技术参数不得负偏离。

（五）投标产品按不低于协议供货目录中的产品免费质保及售后服务承诺执行，提供免费上门服务，以及货物生产厂家承诺提供高于此标准或其它额外另行附加的售后服务内容。

十二、投标文件格式要求

（一）投标函

投标函

苏州大学文正学院：

我方确认收到贵方提供的招标文件，并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标。现正式授权下述签字人(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。据此函，我方作出如下承诺：

1.愿意接受招标文件中的所有条款和条件，并按其要求提供招标货物与服务，第标段投标总价格为（大写）元（不同标段应分开填写）。全部货物供应和有关服务的详细报价见投标文件。

2.同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。若贵方要求我方另外提供与投标有关的任何证据或资料，我方将按要求予以提供并保证其为真实的、准确的。

3.同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4.我方如中标，将保证履行招标文件（含补充通知）中的全部责任和义务，并于约定时间前完成项目，交付贵方验收，使用。

5.本投标文件的有效期为规定开标之日后30天，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

6.同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

7.所有与本次投标有关正式联系信息为：

投标单位名称：

地址及邮政编码：

联系电话及传真：

投标单位授权代表（签字）：

授权代表手机号码：

授权代表电子邮箱：

投标单位法定代表人（签字）：

投标日期：

（投标单位公章）

（二）投标报价表

投标报价表

投标单位名称（盖章）：

招标编号：标段：

| 序号 | 投标货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 投标货币及总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）： |  |  |  |  |

投标人代表签字：                                           日期：

（三）详细配置及分项报价清单

详细配置及分项报价清单

投标单位名称（盖章）：

招标编号：标段：

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                                           日期：

（四）技术规格偏离表

技术规格偏离表

投标单位名称（盖章）：

招标编号：       标段：

| 序号 | 招标性能参数要求 | 实际投标性能参数条款 | 超出 符合 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字： 日期：

（五）销售业绩

销售业绩

投标单位名称（盖章）：

招标编号：标段：

请列出近三年所投仪器设备的用户名单及联系方式（以教学、科研用户为主）

| 序号 | 品牌、型号 | 数量 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（六）法人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就（项目名称及招标编号）投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

投标人名称（公章）：

日    期：